**Lublin, 10.07.2018r.**

**W związku z tym, że w dniach 5-6.07.2018 wpłynęły pytania dotyczące postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie symulatorów medycznych jako wyposażenia sal Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji Lublinie**

**Pytanie:**

1. Czy Zamawiający dopuści inne referencje niż dostawy symulatorów, np. dostawę sprzętu/aparatury/urządzeń medycznych? Jeżeli tak to czy Zamawiający zamiast trzech referencji na kwotę min. 50 tys. zł zgodzi się na jedną na kwotę ponad 380 tys. zł, drugą na kwotę powyżej 70 tys. zł i dwie na kwotę powyżej 30 tys. zł?

**Odpowiedź:**

Organizator postępowania w postępowaniu na dostawę zaawansowanych symulatorów medycznych nie dopuszcza referencji innych niż przedmiot postępowania. Opis wymagań pozostaje bez zmian.

**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisowej na 24 godziny. Wedle naszej wiedzy i doświadczenia 24 godzinny czas reakcji serwisowej jest najczęściej stosowanym i najbardziej realnym czasem do spełnienia.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na istotny interes Uczelni, zapis pozostaje bez zmian. Uczelnia posiada dużą liczbę studentów na kierunku Pielęgniarstwo, w związku z tym nie może sobie pozwolić na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszony problem. Uczelnia nie może zawiesić realizacji zajęć na kierunku i czekać na reakcję ze strony dostawcy urządzeń. Na kierunku łącznie realizowanych jest 4300 godzin zajęć, w tym 2300 zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Każda przerwa w zajęciach z logistycznego punktu widzenia powoduje kolizje na innych tokach.

**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu naprawy z 5 dni na 14 dni roboczych w przypadku użycia części zamiennych lub dostarczenie sprzętu zamiennego w przypadku dłuższej naprawy. W uzasadnieniu wskazujemy, iż wedle naszej wiedzy część producentów opisywanych przedmiotów zamówienia posiada magazyny części zamiennych po za granicami Unii Europejskiej, co znacznie wydłuża czas ich sprowadzenia w przypadku wystąpienia awarii, a tym samym uniemożliwia wykonanie naprawy w ciągu 5 dni.

**Odpowiedź**

Z uwagi na istotny interes Uczelni, zapis pozostaje bez zmian. Uczelnia posiada dużą liczbę studentów na kierunku Pielęgniarstwo, w związku z tym nie może sobie pozwolić na wydłużenie czasu reakcji na zgłoszony problem. Uczelnia nie może zawiesić realizacji zajęć na kierunku i czekać na reakcję ze strony dostawcy urządzeń. Na kierunku łącznie realizowanych jest 4300 godzin zajęć, w tym 2300 zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Każda przerwa w zajęciach z logistycznego punktu widzenia powoduje kolizje na innych tokach. Uczelnia nie może sobie pozwolić na 3 tygodniową przerwę w prowadzeniu zajęć. Zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalnie z wykorzystaniem symulatora dla studentów z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jest możliwe.

**Pytanie:**

Pyt. 3. Dot. Poz. 5.3 Zaawansowany fantom PALS niemowlę – 1 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 3. z: „Posiada w pełni ruchomą szyję, głowę i żuchwę” na zapis: „Posiada ruchomą głowę i pozwala na wykonanie manewru Sellicka” oraz o zmianę zapisu w pkt. 6 z: „wkłucia doszpikowe w prawej i lewej nodze” na „wkłucia doszpikowe w prawej nodze”. Według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany w specyfikacji fantom zawiera proponowane przez nas parametry.

**Odpowiedź:**

Organizator nie wyraża zgody na zmianę wymagania dotyczącego cyt. „Posiada ruchomą głowę i pozwala na wykonanie manewru Sellicka”. Zapis pozostaje bez zmian.

Organizator dopuszcza możliwość wykonywania : „wkłucia doszpikowe w prawej i lewej nodze” lub tylko „w jednej nodze”

**Pytanie:**

Pyt. 4. Dot. Poz. 6.3 Fantom BLS niemowlęcia – 2 szt.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w pkt. 1 z: „ Realistyczna waga (2,7kg)” na: „Waga fantomu z torbą wynosi ok. 2,7 kg”, gdyż według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany fantom posiada proponowany przez nas parametr.

**Odpowiedź:**

Opis techniczny pozostaje bez zmian. Symulator musi spełniać wszystkie parametry techniczne określone w specyfikacji. Jeżeli waga symulatora będzie inna niż wskazana w opisie przy jednoczesnym spełnienie wszystkich parametrów technicznych, waga symulatora może być inna niż określona w specyfikacji technicznej, jak parametr, który nie ma wpływu na wymagania merytoryczne.

**Pytanie:**

Pyt. 5. Dot. Poz. 7.1 Zaawansowany fantom pacjenta starszego 1 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w specyfikacji w pkt. 2. Odnośnie wagi z: „ok 16,78kg” na: „12,70 kg”, gdyż według naszej wiedzy i opisu na stronie producenta opisany fantom posiada proponowany przez nas parametr.

**Odpowiedź:**

Opis techniczny pozostaje bez zmian. Symulator musi spełniać wszystkie parametry techniczne określone w specyfikacji. Jeżeli waga symulatora będzie inna niż wskazana w opisie przy jednoczesnym spełnienie wszystkich parametrów technicznych, waga symulatora może być inna niż określona w specyfikacji technicznej, jak parametr, który nie ma wpływu na wymagania merytoryczne.

**Pytanie:**

Pyt. 6. Dot. Poz. 7.2 Zaawansowany fantom pacjenta dorosłego – 2 szt.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu z pkt. 8 „pielęgnacji stomii nadłonowej”, gdyż według naszej wiedzy, opisu i instrukcji obsługi producenta opisany w specyfikacji fantom nie posiada ww. parametru.

**Odpowiedź:**

Organizator nie dopuszcza możliwości Zmiany opisu wymagań technicznych.

**Pytanie:**

Pyt. 7. Dot. Kary umowne:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu dotyczącej kary umownej z: „0,25% od całości wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy” na: „0,25% od wartości przedmiotu, który nie został dostarczony w terminie za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy”.

**Odpowiedź:**

Organizatorów nie zmieni zapisu dotyczącego kar umownych. Z uwagi na to, że Oferent składa ofertę na całość zamówienia, umowa podpisywana jest na całość zamienienia z tym samym terminem dostawy dla całości oferowanego przedmiotu, karty umowne dotyczą całości postepowania. Z uwagi na istotny interes Organizatora tj. planowany termin uruchomienie MCS, który jest ściśle powiązany z organizacją roku akademickiego, każde opóźnienie będzie miało wpływ na wywiązanie się Uczelni ze zobowiązań. W związku z tym, zapis pozostaje bez zmian. Z informacji zebranych od różnych producentów i dostawców, termin zaplanowany w Ogłoszeniu na dostawę sprzętu jest wystarczający, aby oferenci mogli wywiązać się ze zobowiązań.

**Pytanie:**

Cyt. „ Na Państwa stronie brak załącznika nr 5 odnośnie postępowań:

- Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie zaawansowanych symulatorów medycznych jako wyposażenia sal MCSM WSEI w Lublinie”

**Odpowiedź:**

Załącznik został zamieszczony.